## Slide 1: PERLE Progress Review - 3
WP3 injector : status update
Task 3.1 : Laser system; Task 3.2 : Gun DC; Task 3.3 : PPF
Presented by M. Baylac, on behalf of the photogun team (LPSC, IJCLab)
PERLE- Project Progress Review- 3, 22-05-2025

## Slide 2: Canon à électrons et station de préparation
C. Hernandez-Garcia (Jlab)
Station (PPF)
Canon (gun)

## Slide 3: Chambre gun et vide
S. Brault, F. Chatelet, O. Frossard, D. Reynet
Enorme travail d’assemblage du gun dans la salle propre de l’igloo
  avec comptage de particules
Assemblage partiel du gun
  test de fuite intermédiaire
April 1st, 2025

## Slide 4: Chambre gun : alignement
S. Brault, F. Chatelet, O. Frossard
Cathode et anode
  Alignement : qq centièmes de mm

## Slide 5: Chambre gun et vide
S. Brault, F. Chatelet, O. Frossard, D. Reynet
Mise en place du puck dans la cathode
  Test de fuite

## Slide 6: Gun : vide
1er assemblage, mise sous vide et test d’étanchéité (mi avril)
  Problème lors d’un test (raccord sale), mais pas de contamination détectée
  rapport en cours et fiche de non-conformité
Avec le puck installé, test d’étanchéité
  fuite au niveau de la bride de la pompe ionique inférieure
  Changement du joint (20-05), remise sous vide
  2nd test d’étanchéité : 22-05 ?
  Si ok, étuvage du gun
Pour étuvage
  qq matériels de vide (coffrets, vanne, câbles) à acheter, seront prêtés par V&S en attendant
  adaptation du coffret de régulation
Coffret de régulation thermique
Détection de fuite sur chambre du gun
40 nm
Mesure de rugosité sur puck13
Puck avec qq défauts
B. Mercier, équipe vide et surface

## Slide 7: Station de préparation des photocathodes
Chambre de dépôt MBE pour la production de photocathodes (multi-alcalin) : CsKSb
Boite à gants :
  Contacts (IJCLab, CEA), intervention de la société Jacomex (bulleur, régénération)
  Fuites identifiées et traitées
  Capteurs O2 et H2O reçus, doivent être changés puis la BAG est prête
  PPF
    Chambre MBE sous vide : 4.10-8 mbar
    Reste à faire : vérification des mouvements, chauffe, « petit » laser, câblage
    Etuvage dans un 1er temps de la chambre MBE, mise en place évaporateur Sb
    Dépôt d’antimoine pour un test fonctionnel de photocathode
    Puis dépôt de CsKSb pour production d’une 1ere photocathode de validation du jalon ERL4ALL (mi octobre)
    Connexion de la PPF au photogun (janvier 2026)
G. Sattonnay, M. Devos,
Équipe vide et surface

## Slide 8: Diagnostics
BPM
  1er BPM testé sur banc de test
Coupelle de Faraday
  commandée (NTG)
  Fabrication en cours, sera prête fin juillet/début août
  Actuateur pour la position de la Fcup sera bloqué en position insérée pour les tests du gun
  Chambre d’interface de la FCup en cours de finalisation
Sujets en discussions avec IPHC – Strasbourg
  Emittancemètre :
    études d’adaptation pour mesures en électrons
    Investigation pour tests sur un faisceau d’électrons (Phil, IJCLab)
  Système de détection rapide de pertes (fibres rapides, PMT) à l’étude
M. Ben Abdillah, F. Fournier
S. Marchal

## Slide 9: Laser
Figure: Laser power vs % Transmission AOM @10MHz before software error (left); after error is fixed(right). Blue data shows the actual power, and red shows the power from the software window.
Power Calibration issue : fixed, after Amplitude visit
Log files sent to Amplitude upon request
  - need remote access
New devices tested, camera connection error resolved with USB-C adapter
The optics and mechanics to be transported to the laser room next week
Laser to be moved after the room has been cleaned
Problem
Fixed
F. Johora

## Slide 10: Contrôle-commande
Automate Siemens reçu
Codes source et PC de pilotage : commandés( auprès de RI) et reçus
  Adaptation du CC en cours
Liste des signaux de RI mise à jour pour notre installation
O. Dalifard, V. Dalifard

## Slide 11: Implantation et câblage
Implantation approximative des baies soumise aux WP leaders
  À confronter aux travaux prévus pour le CPER
  Nb de baies à définir et approvisionner
Câbleur identifié suite à la PPR2 : Konrad Malkinski
  Pourra intervenir à partir de juillet
  Réunion le 23 mai pour préciser notre besoin

## Slide 12: Haute tension : élément dimensionnant
12
Minimal distance HV – ground = 23,5 cm

## Slide 13: Haute tension
Système HT assemblé (été 2024) et validé à 30 kV à l’air (novembre 2024)
Autorisation ASNR obtenue pour le gun : tests > 30 kV autorisés
Suite : étuvage du gun, connexion à la plateforme HT (après positionnement final), remplissage des cuves
  Choix du gaz isolant (biblio en cours par A. Plaçais) : N2
  Certification pression enceinte : en cours par Kenza Descheemacker avec Dekra
  Commande et sécurité
Demande de financement obtenue pour visite de Carlos Hernandez de Jlab (université Paris Saclay)
  Accord pour sa visite pas encore confirmé par JLab
E. Labussière, A. Plaçais, M. Baylac
Minimal distance : 23,5 cm
CST calculations by Adrien Plaçais (LPSC)

## Slide 14: Planning
 Critères devraient être atteints fin 2025, mais aucun marge

## Slide 15: Points de vigilance
  Réunion de suivi à 6 mois ERL4ALL : 27 mai
    Jalon Go/Nogo: construction et mise en œuvre de source d’e- et station de préparation des photocathodes
    Comment démontrer cette construction et mise en service
    Haute tension sur la cathode opérationnelle (tension > 250 kV)
    Système de vide opérationnel (pression 10-9 mbar)
    Station de préparation opérationnelle (1 photocathode produite)
    Laser opérationnel (puissance
    Système de contrôle et sécurité opérationnel (autorisation et pilotage)
    Caractérisation faisceau opérationnelle (détecteur)
    Livrable attendu à l’issue de la phase de démonstration (18 mois max après oct 2024)
      Rapport scientifique attestant de ces critères
Implantation
  Implantation des baies de CC à confronter aux travaux prévus dans le CPER
  Implantation à figer pour positionnement final de la plateforme pour le conditionnement HT
  Planning tendu, aucune marge
  Câblage, il reste à
    identifier et commander les câbles manquants (+ intervention sur un coffret électrique de l’igloo, à terme)
  Pérennité des RH : personnels non permanents pour photocathode et laser
    Demande de financement soumise à TIARA avec STFC, HZB, IJCLab + SAES, university of Warwick
Critères proposés pour le jalon

## Slide 16: Back up

## Slide 17: Principe de fonctionnement d’un canon à électrons
laser
Photocathode
Anode à la terre
(ou à basse tension)
Environnement ultra-vide
Cathode à la haute tension (DC)
Q bunch
f
P
e-
Photoemission : pompage optique d’une photocathode avec un laser
e-

## Slide 18: Laser : beam profiler update
Problem: Connection Error with using USB A.
Model: Beamage-4M (Gentec)
Model number =322903
green LED turns red, showing error
Shows error message in 3-4 minutes
!
√
Solution: A USB-C adapter is received with the camera. Always use the USB-C adapter while using the beam profiler. It solves the issue.