## Slide 1: Evolution des BPM sur Spiral2
Amélioration de la détection BPM pour S3/Désir et Newgain
P. Salou, C. Jamet, S. Rueff, C. Potier de Courcy (GEF), C. Treangle (G2CA), C. Houarner (GTA)

## Slide 2: BPM dans Spiral2
BPM = Beam Position Monitor

## Slide 3: Principe de mesure
Carte analogique
Carte numérique

## Slide 4: Principe de mesure
Spécifications | Précision
Mesure de la position | ≤ 150µm au minimum de l'intensité du faisceau
Plage de mesure | ± 20mm
Gamme de mesure de la position horizontale et verticale | ± 20 mm
Résolution (plus petit déplacement du faisceau à mesurer) | 50 μm
Erreur de mesure de phase | ± 0,5°
Mesure de l'ellipticité : (σ2x - σ2y) | ± 20 % ou ± 1,2 mm2
Amplitudes
Phases
Mesure de phase indispensable pour le réglage des cavités.

## Slide 5: Historique
Mesures pour faisceaux intenses (Spiral2 phase2) :
Système d’interlock
Post-mortem
Evolution des besoins :
Faisceaux peu intenses
Améliorations effectuées :
Modélisation des signaux BPM en fonction de l’intensité, de l’énergie et de la longueur des paquets d’ions
Adaptation 50 Ω des chaines de mesure
CEM des baies
Création de châssis de distribution RF
Calibration fine des gains et phases
Améliorations effectuées:
Augmentation de la sensibilité à bas niveaux
Déduction des perturbations RF
 | h1 (dBm) |  | h2 (dBm) | 
I moy faisceau (µA) | min | max | min | max
5000 | -32,9 | -22,4 | -27,5 | -22,6
500 | -52,9 | -42,4 | -47,5 | -42,6
50 | -72,9 | -62,4 | -67,5 | -62,6
5 | -92,9 | -82,4 | -87,5 | -82,6
1 | -106,9 | -96,4 | -101,5 | -96,6
Résolution insuffisante.
Bonne résolution des mesures

## Slide 6: Principe
Domaine temporel ()
Domaine fréquentiel ()

## Slide 7: Principe
MHz
ns

## Slide 8: Principe
Composantes continues

## Slide 9: Modifications
Traitement du signal d’origine :
= 88.0525 MHz
Filtrage + Amplification
Détection synchrone
Carte analogique
Carte numérique

## Slide 10: Modifications
Traitement du signal d’origine :
= 88.0525 MHz
= 86.776 MHz
65.3375 MHz

## Slide 11: Modifications
Traitement du signal modifié :
Modifications du traitement dans le driver CPU :
Egalisation des voies (Gain, déphasage)
Calcul position/ellipticité

## Slide 12: Comparaisons des erreurs de mesures
Tests en labo :
Balayage en amplitude :

## Slide 13: Comparaisons des erreurs de mesures
Mesure à -100dBm (équivalent 1µA)
Tests en labo bons, mais …
Balayage en phase :

## Slide 14: Comparaisons des erreurs de mesures
Test en labo bon, mais …
… système réel très perturbé par l’environnement.
Signaux qq µV
Champs 6.5 MV/m
Mesures sans faisceau :
amplitude signal d’offset ≈ amplitude signal mesuré
=> Déduction d’offset

## Slide 15: Déduction d’offset
Déduction d’offset en continu :

## Slide 16: Déduction d’offset
Déduction d’offset en continue :
Test en laboratoire :
Amplitude signal -44 dBm, amplitude offset -65dBm
Balayage en phase :

## Slide 17: Mesures sur faisceaux
Mesures 2023
Mesures 2024

## Slide 18: Nouveauté 2025
Réécriture du programme FPGA/ implémentation du driver :
2024 | 2025
Limitation du rythme faisceau à 5Hz | Limitation du rythme faisceau à 2kHz avec moyennage pour F>5Hz.
tables de cosinus/sinus à 88.0525 MHz tables de cosinus/sinus à 176.106 MHz tables de cosinus/sinus à Offset Tone | tables de dynamique : 1024 cosinus/sinus possibles

## Slide 19: Mesure spectre du signal BPM

## Slide 20: Mesure spectre du signal BPM

## Slide 21: Sélecteur de paquets

## Slide 22: Sélecteur de paquets

## Slide 23: Mesure avec sélecteur de paquets
Sélecteur de paquets = 1/120

## Slide 24: Mesure avec sélecteur de paquets
Sélecteur de paquets = 1/100

## Slide 25: Mesure avec sélecteur de paquets
Sélecteur de paquets = 1/100

## Slide 26: Mesure avec sélecteur de paquets

## Slide 27: Merci pour votre attention

## Slide 28: Principe
+
Composantes continues

## Slide 29: Principe de mesure
Impulsions générées par le faisceau d’ions sur l’électrode
Spectre fréquentiel des impulsions
Filtrage + Détection synchrone
By Zelbear - File:Lock-In-Amplifier.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=147298308
Composante continue pour
+

## Slide 30: Comparaisons des mesures avec faisceau
Déduction d’offset en permanence : Faisceau de protons 33 MeV à 1 µA de faisceau en 2024
Mesures Spiral2: positions X et Y en h1 et h2 et ellipticités h1/h2
Sans déduction d’offset: Faisceau de deutons 40 MeV à 9 µA de faisceau en 2023

## Slide 31: Modifications complémentaires
Amélioration de la génération de l’offsetTone
Mise en place de la possibilité de mesure haute fréquence (>1kHz)
=> Limitation de la fréquence d’interruption à 5Hz
Mise en place d’une mesure multipulse dans le FPGA
=> Moyennage des pulse sur une période de 200 ms
=> Problème de timing dans le FPGA
Problème dans le cordic inverse.
Correction de la régulation