## Slide 1
Project Progress Review (PPR) 5-2026
WP- 12 Implantation dans l'IGLOO
Présenté par : Sylvain Brault
26 juin 2026

## Slide 2: Etat d’avancement
Maîtrise du logiciel Createc:
  Chargement/déchargement des pucks (validé)
  Transfert automatisé des pucks vers MBE (validé)
  Positionnement des pucks avec choix du masque dans le MBE pour dépôt (validé)
Étapes restantes:
  Réglage/validation du mode automatique pour le transfert dans la chambre du Gun
  Réajustement des caméras pour un positionnement précis et la lecture des QR codes
  Rédaction d’une procédure d’utilisation standardisée
Photocathode Preparation Facility (PPF) (Denis/Fred/Sophie/Sylvain)

## Slide 3: Etat d’avancement
Cartographie des rayonnements autour de la chambre du Gun (Denis/Sylvain)
Essai 1 : Sur et sous la vanne GUN/Buncher (Vanne fermée)
Essai 2 : Inversion des balises sur la vanne GUN/Buncher (Vanne fermée puis ouverte)
Les balises 1 et 2 affichent des valeurs identiques.
L’ouverture/fermeture de la vanne chambre/ligne buncher n’a pas d’impact
Protocole : Positionnement de deux balises de radioprotection, montée de la haute tension à 240 kV, puis lecture des valeurs mesurées.
Unité de mesure : Les résultats sont exprimés en microsieverts par heure (μ Sv/h).

## Slide 4: Etat d’avancement
Essai 3 : Positionnement en latéral (Parois nues)
Essai 4 : Positionnement en latéral (Sur blindage plomb)
Rayonnement important en partie haute, plus localisé côté « laser »
Efficacité du blindage au plomb confirmée

## Slide 5: Etat d’avancement
Essai 5 : Sur et sous la vanne GUN/TRa (Vanne fermée)
Essai 6 : Sous la cuve
Confirmation de la position du rayonnement en partie haute et côté « laser »

## Slide 6: Etat d’avancement
Essai 7 : Positionnement définitif de surveillance (Vanne fermée)
Conclusion
Le point chaud semble être localisé dans cette zone

## Slide 7: Etat d’avancement
Caméra YAG (Sandry/ Raphaël /Denis/Sylvain)
Vérification visuelle de l’intégrité de l’écran > OK
Réglage de la position de la caméra pour être dans le bon plan focal
Orientation du miroir de renvoi à 45° vers l’écran
Photo prise par téléphone
Écran avec LEDs allumées
Photo issue de la caméra après réglage
Les LEDs permettent uniquement de confirmer la présence de l’écran (l’éclairage ambiant étant trop intense pour effectuer le réglage).
Note opérationnelle sur l'éclairage

## Slide 8: Etat d’avancement
Implantation Baies RF booster (Christophe/Ewan/Sylvain Berthelot)
Optimisation de la position des baies
Inventaire des guides d’ondes « standard » pour chiffrage
Travail similaire pour l’ERL en cours

## Slide 9: Etat d’avancement
Enceinte booster (Samuel)
Mise en plan finalisée
Rédaction du CCTP et CRT
Rédaction de l’appel d’offres

## Slide 10: Etat d’avancement
Référentiel Machine
Point d’origine PERLE (0; 0; 0)
(Intersection du merger et de l’anneau)
Axe faisceau
X
Y
Z

## Slide 11: Principaux jalons du WP
Alignement physique : Finaliser le positionnement précis du bras de transfert dans la chambre du Gun.
Gun & Cathodes
Dépôts de couches : Réaliser de nouveaux dépôts sur les photocathodes (Semaine prochaine).
Sécurité électrique : Finaliser la mise à la masse globale de l'intégralité des éléments du Gun.
Implantation
Mise à jour CAO du Merger : Intégrer les dimensions finales des aimants de déviation fournis par le STFC Daresbury.
Mise à jour CAO Globale

## Slide 12: Merci pour votre attention !
Des questions sur l'avancement du WP-12 ?
En route vers le PERLE Annual BBQ et la validation des prochaines étapes d'intégration !