## Slide 1: ANR - DIAMMONI : R&D Moniteur Faisceau en technologie diamant pour ARRONAX
Molle Robin

## Slide 2: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Conclusions et Perspectives

## Slide 3: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Conclusions et Perspectives

## Slide 4
Le projet DIAMMONI en hadronthérapie et Flash thérapie proton
Source: The pulsing chopper-based system of the ARRONAX C70XP Cyclotron, Poirier et al., International Particle Accelerator Conference, 2019. URL https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPTS008
CONTRÔLE EN LIGNE EN HADRONTHERAPIE
FAISCEAUX PULSES
HAUTE INTENSITE
DIAMANT
DIAMMONI
Source : Experimental determination of absorbed dose to water in a scanned proton beam using a water calorimeter and an ionization chamber, S. Gagnebin,2010. URL : https://www.researchgate.net/publication/272623275_Experimental_determination_of_absorbed_dose_to_water_in_a_scanned_proton_beam_using_a_water_calorimeter_and_an_ionization_chamber
Faisceau
d’ions
Tumeur
Tissus sains

## Slide 5
CONTRÔLE EN LIGNE EN HADRONTHERAPIE
FAISCEAUX PULSES
HAUTE INTENSITE
DIAMANT
DIAMMONI
Le projet DIAMMONI et la Flash thérapie

## Slide 6
Les objectifs sont :
Développer un détecteur diamant pour monitorage faisceau
  Intensité, profil, comptage dans le bunch et dans le train
Deux modes de fonctionnement distincts :
  Bunch Counting : mode continu, à faible intensité entre 1 et 100 particules par bunch, jusqu’à 200pA sur détecteur
  Train Counting : mode pulsé, à haute intensité au-delà de 100 particules par bunch, jusqu’à 1µA sur détecteur
Le projet DIAMMONI : le détecteur

## Slide 7: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Conclusions et Perspectives

## Slide 8
Particule incidente
d = 150-500µm
Le diamant : chambre d’ionisation solide

## Slide 9
temps
Tension
Particule non traversante
Le diamant : chambre d’ionisation solide
Théorème de Shockley-Ramo

## Slide 10
Le diamant : chambre d’ionisation solide
Tension
temps
Particule traversante
S. Curtoni : Développement d’un démonstrateur d’hodoscope faisceau en diamant pour le contrôle en ligne du parcours des ions en hadronthérapie, thèse de l’université Grenoble-Alpes, 2020. URL: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03150715
Tension (volts)
Temps (µs)
Monocristallin – 150µm – 300nA

## Slide 11
Vaissiere, Nicolas. (2014). Synthesis of high quality diamond film for the dosimeter realization in the radiotherapy domain. URL : https://www.researchgate.net/publication/278645736_Synthesis_of_high_quality_diamond_film_for_the_dosimeter_realization_in_the_radiotherapy_domain
Monocristallin (sCVD)
Polycristallin (pCVD)
Hétéroépitaxié
Sans défauts
Qualité cristalline parfaite
Qualité du signal
Prix
Surface maximale (5x5mm²)
Plus facile à produire
Coût
Surface maximale (>1cm²)
Haute concentration en défauts
Qualité des signaux
Qualité intermédiaire
Prix
Reproductible
Le diamant : différents types de diamants
Qualité intermédiaire
Collecte des charges inhomogène

## Slide 12
Fils de Bonding
Diamant métallisé
par pistes sur face avant
Diamant métallisé
Pleine plaque sur face arrière
Fils de Bonding
Diamant métallisé
par pistes orthogonales
sur faces avant et arrière
Diamant métallisé face pleine avant et arrière
Le diamant au LPSC
Matrice de 4 diamants monocristallins

## Slide 13
Fils de Bonding
Diamant métallisé
par pistes sur face avant
Diamant métallisé
Pleine plaque sur face arrière
Diamant métallisé
par pistes orthogonales
sur faces avant et arrière
Diamant métallisé face pleine avant et arrière
Le diamant au LPSC
1 diamant polycristallin

## Slide 14: Sommaire
Le projet DIAMMONI
Le diamant en tant que chambre d’ionisation solide
Monitorage faisceau proton 68 MeV Cyclotron ARRONAX
Conclusions et Perspectives

## Slide 15
ARRONAX et le monitorage de faisceau
Cyclotron 70 MeV proton-deutérium-hélium
Intensité jusqu’à 20µA en sortie de faisceau
Mode pulsé avec des durées de trains dt et inter trains dit
Bunch : 4ns ON, 29ns OFF (f = 30,45 MHz)
Source: The pulsing chopper-based system of the ARRONAX C70XP Cyclotron, Poirier et al., International Particle Accelerator Conference, 2019. URL https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPTS008

## Slide 16
3 différents types de diamants :
  Monocristallin de 540µm épaisseur
  Monocristallin de 150µm épaisseur
  Polycristallin de 300µm épaisseur
Objectifs :
  Marquer le début et la fin des trains
  Comptage des particules dans les trains
    Linéarité de la réponse du diamant en fonction de l’intensité et de la durée du train dt
    Étude du vieillissement du diamant sous irradiation
Tests sous faisceaux pulsés à ARRONAX

## Slide 17
Photo Multiplicateur
Kapton
Collimateur 3mm diamètre
Diamants
Chambre d’ionisation à air
Photo Multiplicateur Aluminium
Cage de Faraday
286 mm
25 mm / 6mm
84 mm
53 mm
80 mm
Schéma à l’échelle
Cyclotron
Proton 68MeV
Tests sous faisceaux pulsés à ARRONAX
Source: The pulsing chopper-based system of the ARRONAX C70XP Cyclotron, Poirier et al., International Particle Accelerator Conference, 2019. URL https://doi.org/10.18429/JACoW-IPAC2019-TUPTS008
Diamants
0V
500V
500V
0V
Carte QDC électronique
Lecroy - Oscilloscope
Acquisition de données
Charge to Digital Converter

## Slide 18
Sortie Faisceau
Collimateur 3 mm
Diamant(s)
PM Alu
Chambre Ionisation
Collimateur 3 mm
Diamant(s)
PM Alu
Chambre Ionisation
Tests sous faisceaux pulsés
Particules traversantes – proton 68MeV

## Slide 19
Signal temporel
Intégrale par la carte QDC du Service Electronique
I = 10nA, dt = 10µs, dit = 1s
Intégrale par mon programme d’analyse
Tension (V)
Volts-secondes
Tension(en V)
Temps (en µs)
Temps (en µs)
Temps (en µs)
10µs
Etude du marquage temporel et de l’intégration dans le train

## Slide 20: Différence entre les trains suivant le dt
60nA – Novembre 2021
sCVD 150µm
dt = 10µs
60nA – Novembre 2021
sCVD 150µm
dt = 40µs
60nA – Novembre 2021
sCVD 150µm
dt = 70µs
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
Queue de train identique et longue (visible sur une trentaine de microsecondes)
Temps de montée

## Slide 21
Différence entre les signaux bleu (mono aminci), et rouge-vert (mono épais) et noir (polycristallin):
Puller : bleu : 3,21 kV / rouge vert : 4,05 kV / noir : 2,5kV
Tension d’arc : bleu : 45,25 V / rouge vert : 28,9 V / noir : 80V
3h40 d’écart, avec fonctionnement pendant au moins 2h30
sCVD 540 µm
sCVD 540 µm
sCVD 150 µm
pCVD 300 µm

## Slide 22
sCVD 540 µm
sCVD 540 µm
sCVD 150 µm
pCVD 300 µm
Ligne de base :
  Renseignement sur le remplissage des pièges
  En lien avec l’épaisseur et la polarisation du diamant

## Slide 23: Différence entre les trains suivant le dt
60nA – Novembre 2021
sCVD 150µm
dt = 10µs
60nA – Novembre 2021
sCVD 150µm
dt = 40µs
60nA – Novembre 2021
sCVD 150µm
dt = 70µs
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
La ligne de base est dépendante :
  de la qualité cristalline (pCVD/sCVD)
  de l’épaisseur du diamant
La densité de défauts produits sous irradiation dans le diamant dépend de la fluence reçue et de l’épaisseur du détecteur
dépendance du temps d’établissement de la ligne de base du signal diamant dans le train
Nécessité d’un diamant aminci et surpolarisé pour un fonctionnement à haut flux

## Slide 24
Monitorage faisceau diamant
sCVD 150µm
pCVD 300µm
sCVD 540µm
300nA – sCVD 540µm
300nA – sCVD 150µm
300nA – pCVD 300µm
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)

## Slide 25
Résultat préliminaire
Chaque diamant a un comportement linéaire dans sa collecte des charges
Certains paramètres restent à étudier :
  Effet de la surpolarisation
  Effet avec l’épaisseur

## Slide 26: Conclusion et perspectives
Développement de l’électronique en cours
Etude de l’impact des radiations sur le diamant
Démonstration de la linéarité de la réponse du diamant avec l’intensité (objectif : 1µA sur diamant)
  Paramètres de l’étude :
    La polarisation
    L’épaisseur
    La qualité cristalline
Etude avec ARRONAX de la forme des faisceaux (temporelle et spatiale)

## Slide 28: BACK UP Slides

## Slide 29
Le diamant comme solution technologique
2) Le monitorage de faisceau en hadronthérapie
Favorable pour les applications médicales en radiothérapie
Energie de déplacement (eV) 43 20
Mais…
Cher
Reproductibilité de la qualité cristalline difficile à obtenir
Aspects liés à la collecte de charges encore à l’étude
Metallisation of single crystal diamond radiation detectors 10.1051/epjconf/20123502003

## Slide 30
Monitorage faisceau
I = 150nA
dt = 10µs
I = 10nA
dt = 10µs
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (µs)
Tension (volts)
Temps (ns)
Tension (volts)
Temps (ns)
Observations de « rebonds » entre les bunchs
sCVD – 540µm – Juillet 2021

## Slide 31
150 nA – dt=10µs – Novembre 2021 – sCVD 540µm
50 nA – dt=10µs – Juillet 2021 – sCVD 540µm
Tension (volts)
Tension (volts)
Tension (volts)
Temps (ns)
Temps (µs)
Temps (µs)